كتر علي عجمي نوبل

### H4 Results

| آزمایشگاه پویش صفه اصفهان | EQAP-10814 | کد نمونه 2228 |
| --- | --- | --- |

### نمونه مجهول خون کنترل (H4)

| مشخصات دستگاه سل کانتر |  |
| --- | --- |
| Mindray | نام |
| Mindray. Bc-6800 | مدل |

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام پارامتر مورد نظر کلیک کنید.

| 0.5 > | DI | عملکرد عالی (رنگ آبی) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 - 0.5 | DI | عملکرد مطلوب (رنگ سبز) |
| 2.0 - 1.0 | DI | نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد) |
| 3.0 - 2.0 | DI | نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) |
| 3.0 < | DI | وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز) |
| 10.0 < | DI | نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range) |

| Analyte | Unit | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC | x103/μL | 7.45 | 326 | 7.20 | 5.29 | 0.91 |
| RBC | x106/μL | 5.41 | 339 | 5.33 | 2.76 | 0.47 |
| Hb | g/dL | 16.40 | 343 | 16.09 | 2.60 | 0.64 |
| Hct | % | 48.40 | 329 | 46.57 | 3.65 | 0.98 |
| MCV | fL | 89.50 | 307 | 86.80 | 2.63 | 0.78 |
| MCH | pg | 30.20 | 344 | 30.12 | 2.72 | 0.08 |
| MCHC | g/dL | 33.80 | 334 | 34.48 | 3.41 | 0.50 |
| Plt | x103/μL | 568.00 | 317 | 559.59 | 7.10 | 0.15 |