- انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی دكتر علي عجمي نوبل

### B1 Results

### نمونه سرم مجهول بیوشیمی

| آزمایشگاه پویش صفه اصفهان | EQAP-10814 | کد نمونه 2223 |
| --- | --- | --- |

| 0.5 > | DI | عملکرد عالی (رنگ آبی) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 - 0.5 | DI | عملکرد مطلوب (رنگ سبز) |
| 2.0 - 1.0 | DI | نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد) |
| 3.0 - 2.0 | DI | نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) |
| 3.0 < | DI | وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز) |
| 10.0 < | DI | نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range) |

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

| Analyte | Unit | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucose | mg/dL | 86.00 | 1334 | 82.70 | 4.55 | 0.52 |
| Urea | mg/dL | 30.47 | 1294 | 33.92 | 7.39 | 0.92 |
| Creatinine | mg/dL | 2.35 | 1262 | 2.49 | 9.11 | 0.64 |
| Uric Acid | mg/dL | 4.80 | 1153 | 4.66 | 6.68 | 0.40 |
| Triglyceride | mg/dL | 187.00 | 1282 | 184.45 | 5.83 | 0.18 |
| Cholestrol | mg/dL | 258.00 | 1261 | 258.89 | 4.39 | 0.05 |
| HDL-C | mg/dL | 65.00 | 21 | 67.11 | 7.18 | 0.26 |
| LDL-C | mg/dL | 140.00 | 17 | 138.35 | 8.86 | 0.10 |
| Total Protein | g/dL | 6.35 | 8 | 6.40 | 5.93 | 0.84 |
| Albumin | g/dL | 4.20 | 858 | 4.20 | 5.10 | 0.00 |
| Total Bilirubin | mg/dL | 1.06 | 1084 | 1.10 | 15.01 | 0.18 |
| Direct Bilirubin | mg/dL | 0.39 | 1033 | 0.35 | 17.95 | 0.53 |
| AST (GOT) | U/L | 40.00 | 1230 | 40.28 | 6.33 | 0.06 |
| ALT (GPT) | U/L | 29.00 | 1248 | 27.79 | 8.57 | 0.26 |
| ALP | U/L | 173.00 | 1271 | 189.10 | 11.24 | 0.55 |
| GGT | U/L | 52.00 | 277 | 52.02 | 8.12 | 0.00 |
| Amylase | U/L | 84.80 | 23 | 79.33 | 5.34 | 0.60 |
| LD | U/L | 7.50 | 845 | 314.35 | 7.12 | 0.88 |
| CK | U/L | 140.00 | 902 | 149.89 | 8.68 | 0.36 |
| Ca | mg/dL | 10.0 | 6 | 10.20 | 4.75 | 0.79 |
| Phosphorus | mg/dL | 3.90 | 5 | 3.62 | 14.25 | 0.99 |
| Fe | μg/dL | 221.00 | 1060 | 212.23 | 11.09 | 0.28 |
| Na | mEq/L | 143.30 | 722 | 142.87 | 2.07 | 0.95 |
| K | mEq/L | 3.97 | 706 | 3.88 | 3.49 | 0.81 |
| Li | mEq/L | 0.63 | 121 | 0.70 | 15.97 | 0.94 |
| T3 | ng/mL | 0.78 | 12 | 0.77 | 6.72 | 0.08 |
| T4 | μg/dL | 6.75 | 14 | 6.87 | 8.57 | 0.11 |
| TSH | mIU/L | 1.48 | 14 | 1.44 | 7.11 | 0.19 |