### FS Results

### نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

| آزمایشگاه پویش صفه اصفهان | EQAP-18804 | کد نمونه 1253 |
| --- | --- | --- |

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

| 0.5 > | DI | عملکرد عالی (رنگ آبی) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 - 0.5 | DI | عملکرد مطلوب (رنگ سبز) |
| 2.0 - 1.0 | DI | نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد) |
| 3.0 - 2.0 | DI | نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) |
| 3.0 < | DI | وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز) |
| 10.0 < | DI | نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range) |

| Analyte | Unit | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAPP-A | mIU/mL | 11.40 | 33 | 11.05 | 12.81 | 0.21 |
| Free βhCG | ng/mL | 37.50 | 34 | 36.53 | 9.16 | 0.18 |
| hCG | IU/L | 72877.10 | 9 | 70221.09 | 4.55 | 0.25 |
| AFP | ng/mL | 24.80 | 26 | 25.04 | 7.54 | 0.7 |
| Unconjugated E3 | ng/mL | 0.31 | 31 | 0.35 | 16.55 | 0.83 |
| Inhibib A | pg/mL | 329.56 | 82 | 308.55 | 15.16 | 0.91 |